需求文件

## 1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 氩离子电凝电切仪 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 70 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气高频电刀（主机） | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 氩气软电极 | 2 | 支 |
| 4 | 高频连接电缆 | 1 | 根 |
| 5 | 一次性使用可监测中性电极 | 10 | 片 |
| 6 | 中性电极连接电缆 | 1 | 根 |
| 7 | 脚踏开关 | 1 | 只 |
| 8 | 氩气减压阀 | 1 | 个 |
| 9 | 气管 | 1 | 根 |
| 10 | 氩气专用钢瓶 | 2 | 个 |
| 11 | 氩气专用推车 | 1 | 辆 |
| 12 | 冷冻手术治疗机主机 | 1 | 套 |
| 13 | 软管探针手柄 | 1 | 把 |
| 14 | 软管探针（直径1.8毫米，气管镜2.0活检通道下活检用） | 2 | 根 |
| 15 | 软管探针（直径2.4毫米，气管镜2.6活检通道治疗用） | 2 | 根 |
| 17 | 钢瓶 | 2 | 瓶 |
| 18 | 脚踏开关 | 1 | 副 |
| 19 | 电源线 | 1 | 条 |
| 20 | 钢瓶扳手 | 1 | 把 |
| 21 | 说明书 | 1 | 本 |

## 2、具体技术要求

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 氩气高频电刀+ 冷冻手术治疗机 | 招标技术要求 |
|  | 一、基本参数： 1、供电电源：220±10%,50Hz±1Hz ，整机输入功率：800VA，最大输出功率350W。 |
|  | 2、具有四种电切、五种电凝输出模式、多种效果可选择，可满足内镜及外科各类手术。 |
|  | ▲3、具有专用的内镜切功能、多种效果可选择，微电脑自动控制不同的手术有不同功能选择。 |
|  | 4、具有液晶显示，语音提示功能，操作者使用方便。 |
|  | 5、电切调节模式5至50，以1步进；50至350，以5步进。 |
|  | 6、电凝调节模式5至50，以1步进；50至120，以5步进。 |
|  | 7、氩气高频电刀一体机，电磁兼容，Ⅰ组B类 全浮地形式输出，CF型设备。 |
|  | 8、具有双反馈回路自动功率控制，输出功率稳定可靠。 |
|  | 9、双中性极板检测功能，极板故障时，发出语音提示和声光报警，并停止输出。 |
|  | ▲10、采用三联脚踏或手控两种方式控制，可以自动转换，方便操作者的使用。 |
|  | 11、氩气束流量控制为全数字化自动控制，保证气流的精确稳定。 |
|  | 12、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。 |
|  | 13、氩气流量自动控制，氩气流量自动补偿，氩气压力不足时，发出声光语音报警，并停止输出。 |
|  | 14、具有ERCP、ESD、EMR、POEM、NOTES和支气管镜等手术专用输出模式。 |
|  | 二、设备功能： 1、四种电切输出功能： 纯 切 、混切为350 W。内镜切1为120W、内镜切2为75W有4种强度和效果选择。 2、五种电凝输出功能： 氩束凝120W、柔和凝120W、强力凝120W、喷射凝120W、双 凝100W。 |
|  | 冷冻手术治疗机技术参数： |
|  | ▲1.软管冷冻探针能够在检查气管镜直径2.0活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm |
|  | ▲2.配备软镜下应用软管冷冻探针四根，消毒交替使用 |
|  | 3.配备钢瓶8升两个，交替使用 |
|  | 4.制冷剂二氧化碳CO2 |
|  | 5.电源220v 50HZ |
|  | 6.探头温度-50℃至-89℃ |
|  | 7.冷冻降温时间＜4S |
|  | 8.冷冻升温时间＜5s |
|  | ▲9.主机具有自动温度检测，数字显示温度 |
|  | ▲10.主机具有时间定时，报警，数字显示 |
|  | 11、主机具有自动压力控制，仪表显示压力 |
|  | 12.最大接地电阻0.1Ω |
|  | 13.最大功率≤120W |
|  | 14.工作压力5-7Mp |
|  | 15.探针与电源间绝缘电压4KV |
|  | 16.对地漏电流<0.1mA |
|  | 17.适用部件BF型 |
|  | 18.脚踏开关医用防爆、防水 |

## 三、商务需求

| 序号 | 目录 | 招商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1）整机免费保修期3年，终身维修，时间自交付使用之日起计算。 2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 4）投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 ▲5）投标人提供的仪器设备的生产日期需要在一年半内生产。【生产日期需提供承诺书，格式自拟】 ▲6）提供的仪器设备的设计使用年限必须≥5年。【设计年限需提供相关证明材料进行佐证】 |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期. B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期 C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率（国家法定工作日） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 ▲6）仪器配套封闭试剂及耗材需在深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册，并承诺提供深圳市内最低供货价。【提供深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册证明和承诺函（格式自拟）,若无封闭试剂及耗材，则无需提供】 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 关于交货 | ★1）签订合同之日起 60 日历日内交货。 2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约保证金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起60日内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，乙方需向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请后，60日内无息返还乙方履约保证金。 |
| 6 | 违约责任 | 1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1 的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 8 | 项目（产品）要求 | ▲8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。 ▲8.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |