**遥测监护仪**

**需求文件**

**一、采购预算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **最高投标限价** | **备注** |
| 1 | 遥测监护仪（1拖10） | 1套 | 20万元 |  |

**二、采购明细清单**

| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 中央监护系统显示屏 | 1 | 台 |
| 3 | 遥测监护仪 | 10 | 台 |
| 4 | 遥测锂电池 | 10 | 快 |
| 5 | 遥测集中充电器 | 10 | 个 |
| 6 | 遥测天线阵 | 1 | 套 |
| 7 | 遥测接收箱 | 1 | 个 |
| 8 | 心电导联线 | 10 | 套 |
| 9 | 血氧传感器 | 10 | 套 |
| 10 | 血压附件包 | 10 | 套 |
| 11 | 加密狗组件 | 1 | 套 |
| 12 | 信息接收模块 | 10 | 个 |
| 13 | 发射盒 | 10 | 个 |
| 14 | 血氧及附件包 | 10 | 个 |

**三、技术需求（遥测监护仪（1拖10））**

| **序号** | **类别** | **具体参数** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统组成 | 患者便携移动体征监护遥测盒，遥测数据接收箱，通信天线阵，中心监护系统。 |
| 2 | 遥测盒 | 1）遥测盒重量≤150克,小巧便携。2）防水等级符合IPX9要求。3）抗跌落测试通过1.5米跌落测试。4）电击防护等级抗除颤CF级别（包括ECG和SpO2）。5）采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3英寸,屏幕分辨率480 x 320像素。6）屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形。7）配置心电监护，提供HR，ST，PVCs测量值。8）支持升级血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。9）提供护士呼叫按键，快速发送信号到护士站中心监护系统寻求帮助。10）采用声光双重三级报警系统，具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。11）支持发射盒和中央站上同时显示电池状态。12）可以采用一块可充电锂电池供电，使用1块锂电池情况下，进行5导ECG监护，显示屏关屏下，能够持续监护不少于120小时；显示屏持续开屏下，能够持续监护不少于16小时。13）配置锂电池充电桩，支持同时≥10块锂电池充电，充电桩实时指示电池充电进度。14）采用608M WMTS射频无线技术，实现患者数据稳定安全可靠的数据的传输。 |
| 3 | 心电监护 | 1）提供3/5导心电监护，支持导联自动识别功能。2）心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm3）波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。4）提供ST段分析，提供ST值，和在中央站支持每个ST的模板的显示。5）提供起搏分析。6）在中心监护系统支持具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。7）提供≥25种心律失常事件的分析，包括房颤。 |
| 4 | 血氧监护 | 1）血氧饱和度测量范围：0 - 100%2）来自于血氧的脉率测量范围：20– 300 bpm3）可显示弱灌注指数（PI）4）具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。5）备较强的抗运动和抗弱灌注能力。 |
| 5 | 无创血压监护 | 1）支持绑定在患者手臂携带。2）具备彩色液晶显示屏，支持显示血压测量值。3）血压测量范围：10 – 270 mmHg4）来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm5）提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。6）提供动态血压监测（ABPM）功能。7）可提供500组最新的无创血压测量结果回顾。8）可以采用一块可充电锂电池供电。9）具有与心电遥测联合配对的功能，将NIBP测量值实时发送到心电遥测上显示。10）具有与心电遥测联合配对功能，将NIBP测量值实时发送到中心监护系统进行多患者的集中监护。11）配备无创血压监测相关配件。 |
| 6 | 中心监护系统 | 1）支持同时连接≥32个患者的遥测盒体征信息和报警信息，支持与科室监护仪和除颤设备进行混合联网。2）提供≥24英寸彩色液晶显示屏，显示分辨率不低于1920\*1080，显示患者的体征和报警信息。3）中央站主机采用磁盘阵列式设计，保障数据的存储安全和系统运行稳定。4）中央站单个显示屏可显示≥24个病人的数据。5）多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区。6）多床区域可进行颜色标记，实现分组显示。7）多床区域可以配置大字体界面。8）支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。9）具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。10）具备≥240小时趋势数据存储，分辨率≥1分钟11）具备≥240小时全息波形数据存储，分辨率≥250Hz12）具备≥240小时ST片段数据存储，分辨率≥5分钟13）支持≥1000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度>=32秒。 |

**四、商务需求**

| **序号** | **目录** | **招商务要求** |
| --- | --- | --- |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** |
| 1 | 维修及维护服务 | ★**1）整机免费保修期5年，终身维修，时间自交付使用之日起计算。**2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。4）投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。**★5）投标人提供的仪器设备的生产日期需要在一年半内生产，设计使用年限必须≥8年。（特别提示：生产日期、设计使用年限达不到采购文件要求的，该投标文件初审不通过）。【设计年限需提供相关证明材料进行佐证】** |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期.B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。**注：**年开机率（国家法定工作日） |
| **（二）免费保修期外售后服务要求** |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。**★6）仪器配套封闭试剂及耗材需在深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册，并承诺提供深圳市内最低供货价。【提供深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册证明和承诺函（格式自拟）】，若无封闭试剂及耗材，则提供响应说明。** |
| **（三）其他商务要求** |
| 1 | 关于交货 | ★1）**签订合同之日起 60 日历日内交货**。2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约保证金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起60日内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，乙方需向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请后，60日内无息返还乙方履约保证金。 |
| 6 | 违约责任 | 1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1 的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 8 | 项目（产品）要求 | **★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。****★8.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。** |