## 总表
高水平医院市财政补助购置医疗设备购置项目
序号 | 设备名称 | 产地 | 参考品牌和型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |  | 用途 | 核心要求（不超5条、150字）
一 | 病理科 |  |  | 4 |  |  | 1060
1 | 全自动染色封片一体机 | 进口 | 徕卡 ST5020+CV5030/ 樱花 DRS2000+GLC 550 Glass Coverslipper/赛利 MAS+MCS | 1 | 台 | 110 | 110 |  | 用于病理组织染色和封片。 | 1）可以同时进行多种染色：HE染色+巴氏染色，HE染色+特殊染色。用于组织学和细胞学等样本的多种染色处理方案。 2）封片机能单独使用，可开放对免疫组化样本和细胞制片样本进行封片。 3）封片机有内置的玻片储存装置，具备吹干功能。
2 | 激光显微切割仪 | 进口 | 蔡司（PALM) 徕卡（LMD7) 罗氏（MilliSect ) | 1 | 台 | 350 | 350 |  | 用于各种类型的组织切片和细胞进行分离纯化，高效地获得纯净的样品，之后进一步的分子生物学鉴定与分析。 | 1）可以切割并收集各类组织切片和活细胞样品。 2）切割的组织细胞可开展下游分析。 3）可以在显微镜直视下快速、准确获取所需的单一细胞亚群，甚至单个细胞。
3 | 荧光自动成像平台 | 进口 | 蔡司（Celldiscoverer 7) 赛默飞 (Cellinsight CX5) MD（ImageXpress Nano） | 1 | 台 | 350 | 350 |  | 用于组织切片和肿瘤细胞的荧光观察和分析。 | 1）具备高对比度明场、相差、和荧光检测模块。
4 | 组织荧光定量PCR分析系统 | 进口 | 瑞士罗氏 cobas 4800 (x480+z480) 美国雅培 m2000(m2000sp+m2000rt) 韩国柏业 ExiStation(ExiPrep 16DX+Exicycler 96) | 1 | 套 | 250 | 250 |  | 全自动核酸提取、全自动PCR反应体系，用于肿瘤基因突变、病原体等检测。 | 1）检测系统自动化：全自动核酸提取、全自动PCR反应体系配置、扩增和检测。 2）可用于肿瘤基因突变、病原体等检测。
二 | 耳鼻喉科 |  |  | 6 |  |  | 970
1 | 电子鼻咽喉镜 | 进口 | 日本宾得VNL8-J10 日本OLYMPUS ENF-V3 德国Xion EV-N | 2 | 套 | 60 | 120 |  | 检查咽、喉情况，取活检、异物等操作。 | 1）需可兼容频闪光源。 2）视野角需≥80度。 3）需有一次性吸引控制阀，减少交叉感染。 4）需与科室现有内窥镜摄像系统相兼容。
2 | 手术显微镜 | 进口 | 德国徕卡 M520/ F40 德国蔡司S88/OPMI Vario 德国目乐HIR1000 | 1 | 台 | 150 | 150 |  | 开展耳、侧颅底、咽喉等部位显微手术。 | 1）需有消色差功能。 2）放大倍数大于1.9x - 18.2x。 3）主刀镜需有0-180°倾角的可调双目镜筒。 4）手柄可控制功能及编程。 5）须有高清摄像头及工作站。
3 | 鼻内镜摄录像系统 | 进口 | 卡尔史托斯TC200EN 艾克松Matrix HD 狼牌5509 | 1 | 套 | 180 | 180 |  | 用于鼻、前颅底等部位微创手术。 | 1）摄像头按键设置不少于4种快捷键。 2）摄像头按键需可控制冷光源等、可与一体化手术室无缝连接。 3）操作系统简洁，易操作。 4）摄像头需可连接各种规格的光学内窥镜、纤维内镜等。 5）可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。
4 | 前庭功能诊疗转椅 | 国产 | 国医华科GYT-ZLY-I/G 北京斯瑞美 SRM-61 上海由庚ZT-1 | 1 | 套 | 200 | 200 |  | 诊断及治疗耳石症、晕车症等平衡紊乱疾病。 | 1）可转动任意角度。 2）运行噪音需小于70dB。 3）多键操作，可以随时停止。 4）可实时显示，可与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示。
5 | 鼻内镜导航系统 | 进口 | 艾克松Matrix Polar 美敦力S8 ENT 富德Fiagon | 1 | 套 | 320 | 320 |  | 规划复杂手术，培养年轻医师，减少手术并发症。 | 1）电磁导航方式。 2）有3D导航功能。 3）可融合CT，CTA，MRI，MRA，PETCT数据。 4）有虚拟内镜功能。 5）有五官科专用的手术导航软件。
三 | 放射科 |  |  | 6 |  |  | 7500
1 | 双板DR | 国产 | 蓝韵、鱼跃、普爱、万东 | 1 | 台 | 200 | 200 |  | 满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全 身站立位和卧位的数字X线拍摄需求。 | 1）双平板探测器，皆为无线平板。探测器与主机、高压发生器为同一品牌同一厂家生产，不接受贴牌产品。 2）两块探测器尺寸均≥430×430mm，结构为针状碘化铯/非晶体硅。 3）最大时间电流积：≥800mAs。 4）整机结构为悬吊双平板。 5）高压发生器为高频逆变式高压发生器频率≥400kHz。
2 | 双板DR | 进口 | GE、飞利浦、西门子 | 1 | 台 | 300 | 300 |  | 满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全 身站立位和卧位的数字X线拍摄需求。 | 1）X光机、X线球管均为投标品牌本厂家生产；探测器为投标品牌本厂或其合资品牌厂家生产；为避免系统风险，两块探测器需为同一品牌。 2）焦点功率：小焦点≥33kW，大焦点≥100KW。 3）最大管电流≥800mA 。 4）固定/无线平板探测器材料：碘化铯/非晶硅。
3 | CT（高端） | 国产 | 东软 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |  | 全身扫描的临床应用和临床研究。 | 1）探测器宽度≥16cm。 2）球管球管小焦点≥0.7 x 0.9mm²。 3）球管阳极散热率≥1386kHU。 4）最小管电流≤10mA。 5）最小管电压≤70Kv。 6）机架孔径≥80cm。
4 | DSA | 进口 | GE/飞利浦/西门子 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |  | 满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗 需要。 | 1）提供数码显示所有C型臂旋转角度信息功能。 2）可由用户设置并存储机架位置≥55种，并能实施自动复位功能。 3）平板探测器最小探测视野≤12 X 12cm。 4）DQE≥79%。 5）最大连续透视功率≥3000W。 6）管套热容量≥6.9MHU。 7）最大管电流≥1000mA。
5 | 1.5TMRI | 国产 | 万东医疗 | 1 | 台 | 1300 | 1300 |  | 全身扫描的临床应用和临床研究。 | 1）投标产品必须具备独立的NMPA、CE、FDA认证。所投产品首次获得FDA和CFDA认证的时间不得早于2017年。 2）裸磁体长度 ≤155cm。 3）具备靶器官匀场技术。 4）发射功率 ≥ 15kW。 5）提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream）。 6）射频接收系统通道数（以产品DATASHEET中数值为准） ≥ 96。 7）可同时接收信号并参与成像的线圈数量 ≥ 4。 8）系统线圈接口总数量 ≥ 6。
6 | 超高端CT | 进口 | 西门子/飞利浦/GE | 1 | 台 | 2600 | 2600 |  | 全身扫描的临床应用和临床研究。 | 1）立体双层光谱探测器。 2）机架支撑：高稳定气垫轴承机架。 3）扫描时间：≤0.27 秒/360 度。 4）单组发生器功率：≥120KW。 5）单只球管最大电流≥1000mA。 6）球管最小电流：≤10mA。 7）单次连续螺旋扫描：≥110秒。 8）单球管螺旋扫描每圈扫描层数：≥256。
四 | 妇产科 |  |  | 6 |  |  | 1850
1 | 早产儿转运系统 | 进口 | 转运培养暖箱A750i+瑞士兵Bellavista1000 宁波戴维TI2000+美国纽邦HT70 阿童木ATOM100+美国凯迪泰 F60 | 1 | 套 | 120 | 120 |  | 用于早产儿的院内转运和院外转运。 | 1）双层暖箱罩，减少热量流失，并提供全方位接触，且360º透明可视。 2）声光报警,提供最大程度安全性.报警包括:低电量、电源故障、高温和系统故障、空气流通、传感器故障、设定点报警。 3）床垫可拉出，并设有安全绑带用于固定婴儿，保证转运安全。 4）呼吸机为彩色液晶屏显示,全中文操作界面，触屏操作，电动电控，支持多种供电方式。 5）通气模式包括PC-SIMV,PC-PSV,P-A/C, CPAP,VCV,V-A/C,VC-SIMV,VC-PSV等。
2 | 腹腔镜 | 国产 | 常州安康/KARL STORZ | 1 | 套 | 150 | 150 |  | 用于有腹腔镜手术指征的妇产科患者。 | 1）高流量气腹机可快速补充气体泄漏，至少具有四种手术模式，包括小儿模式、肥胖症治疗模式、高流量专用充气模式及血管采集模式。 2）摄像头采用逐行扫描三晶片全数字化传感器，分辨率需达到1920 × 1080P。 3）主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像。 4）视频信号输出接口至少具有DVI x 2（数字视频接口）、S-Video。 5）具有 16：9 和 4:3 两种输出模式。
3 | 高清宫腔镜 | 进口 | 史赛克1488 ； 史托斯-s； 奥林巴斯CV190 | 1 | 台 | 180 | 180 |  | 用于需行高清宫腔镜检查和治疗的妇产科患者。 | 1）宫腔镜内外鞘采用卡扣式快速锁定装置，无需旋转锁定，方便快捷。 2）需具备宫腔镜直径≤3mm，视野方向30°，广角。 3）摄像头采用逐行扫描三晶片全数字化传感器，分辨率需达到1920 × 1080P。
4 | 一体化手术室 | 进口 | 史赛克 STORZ 奥林巴斯 | 1 | 套 | 250 | 250 |  | 用于妇产科腹腔镜和宫腔镜手术整体化管理。 | 1）数字一体化手术室系统从信号采集、传输、处理到最终显示所有设备，为了手术使用安全需要全部经过FDA和CE的认证。 2）能够连接整合现有手术室医疗影像设备，无缝对接医院现有的HIS、PACS等信息系统实现手术室的所有影像可视化，信息系统集成化。整套方案系统选用光纤和IP方案，能够支持3D、4K。兼容性强，可在此基础上升级模块，扩展性强。 3)系统需要支持通过后台管理设备和通过远程维护，为手术过程做保障。 4）满足远程示教、远程会议、远程会诊等系统需求，使用拼接显示器方案。 5）音频系统支持DANTE网络，DANTE输入输出通道数量不少于8*8。
5 | 超高清3D腹腔镜系统 | 进口 | 贝朗蛇牌 爱因斯坦 奥林巴斯：3DV-190 Viking：8170-6 | 1 | 套 | 300 | 300 |  | 用于妇产科恶性肿瘤腹腔镜下手术。 | 1）可处理3D和2D画面信号，分辨率支持≥1920×1080P，扫描方式：逐行扫描。 2）3D摄像头与3D摄像主机同时达到全高清≥1920x1080P逐行扫描分辨率。 3）摄像主机内置USB接口，可实时存储≥1920×1080P全高清静态和动态手术视频，采用全高清H.264/MPEG-4 格式。 4）3D摄像头与3D光学镜采可分离式设计，便于光学试管镜的清洗与灭菌并降低维护成本。 5）主机具有液晶显示技术，实时显示手术中工作数据，≥10种手术模式调整，≥5种自定模式。
6 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 国产 | 重庆海扶JC200D 深圳市慧康HIFU-2001 上海爱申HIFUNIT9000 | 1 | 套 | 850 | 850 |  | 用于选择无创治疗的妇科子宫肌瘤和软组织肿瘤。 | 1）下置式超声发射器、湿式俯卧治疗。 2）临床医生培训：投标产品厂家的培训机构须有国家卫健委批复文件，并可安排医生在其培训中心培训，培训合格提供国家认可的操作资格证。 3）焦域声强（工作频率1MHz）≥12000 W/cm2。 4）水温控制：10～40℃连续可调。 5）具备MRI/CT与B超影像配准及三维HIFU手术导航功能。
五 | 肝四科 |  |  | 1 |  |  | 100
1 | 血液净化装置 | 进口 | 泰尔茂Optia离心式人工肝系统 日本川澄KM-9000 日本旭化成血液净化装置（人工肝支持系统） | 1 | 台 | 100 | 100 |  | 用于血液成分的分离。 | 1）兼备血浆置换 、DPMAS 、胆红素吸附治疗功能。 2）操作方便，尽可能能避免中心静脉置管引起的并发症。 3）可调至较低的采血速度，最低10ml/min。 4）血浆分离比例高，要求大于60%。 5）对血细胞有形成分破坏少，血小板丢失率低。
六 | 肝病研究所 |  |  | 19 |  |  | 4780
1 | 落地式大容量高速离心机 | 进口 | 日本himac、美国贝克曼、湖南湘仪等 | 1 | 台 | 110 | 110 |  | 落地式大容量高速冷冻离心机是实验室常规的样品前处理设备，是医药生化科研最重要的仪器之一，蛋白质提取纯化，核酸的沉淀，培养液离心，质粒提取，细胞学免疫学等方面的应用都需要用到该类离心机。可作为本单位科研平台建设重要的组成部分，极广的应用范围和极低的使用门槛将带来极高的使用率，年使用人次预计将超过3000人次，大大促进相关的学科在高水平层面上的发展。同时，该仪器也可酌情向本院和学校相关教学科研单位开放，实行仪器共享。 | 1）最高转速不低于20000r/min,最大相对离心力可达50000xg。 2）适配50ml、100ml、250ml转子。 3）转子材质需采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材质。 4）触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 5）需配备电子门锁，设门盖保护、超速、超温、不平衡、故障自动报警等多种保护功能。 6）具有至少10 个程序的升/ 降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。 7）应符合GMP认证，取得美国FDA认证。
2 | 磁珠分选仪 | 进口 | 美天旎、贝克曼、德斯森 | 1 | 台 | 150 | 150 |  | 主要用于人、小鼠、大鼠等常见种属的心脏、脾脏、肺、肌肉等多种动物组织样品，通过组织样本处理器获得单细胞悬液或组织匀浆，再通过磁性分选仪获得高纯度特定种类细胞，最后通过细胞分析仪进行细胞功能、机理等相关方面的研究。 | 1）可以连续处理多个细胞分选样本。 2）具备超过200种MACS细胞分选试剂相兼容。 3）MACS技术和冷冻试管架对分选后的细胞损伤小。 4）传感控制技术对仪器的工作状态和安全运行过程控制更加容易，甚至是远程控制。
3 | 细胞核转染仪 | 进口 | LONZA 4D，BTX，壹达 | 1 | 台 | 150 | 150 |  | 该仪器可将外源基因（DNA， RNA，多肽，小分子化合物）导入真核细胞的细胞核和细胞质内。对于脂质体难转染的悬浮细胞，原代细胞都有很高的转染效率与成活率。同时也解决共转，稳转, Crispr/Cas9转染等难题。 | 1）转染效率不低于95%高，适用于原代细胞、 干细胞和难转染的细胞系。 2）核转染平台可预设不低于50个电转杯转染程序。 3）单次最大处理转染细胞不低于10亿个细胞 ，最低2万个细胞可检。 4）单次转染体积在20µl-20mL可选，实验条件可从最小体积同步放大到最大体积，无需再次优化。
4 | 超高速冷冻离心机 | 进口 | Beckman公司，Thermo公司，Sigma公司 | 1 | 台 | 150 | 150 |  | 超速离心是生物化学和分子生物学不可缺少的技术手段，广泛应用于大分子、细胞、细胞器等的分离、纯化。通过离心分离或离心分析有的可直接获得有关细胞、细胞器、病毒和生物大分子的信息，有的为进一步作化学分析、生物学功能测定以及形态学上观察超微结构提供了基础。该设备可应用在生物医学研究的各个领域，如基础分子生物学，细胞生物学，蛋白组学研究等。目前科研单位对超速分离应用的需求相当广泛，购置该设备后能保证临床和科研所需，在科研上该设备有助于开展高水平的科学研究，是发高水平的文章不可缺少的基础性设备之一，从而进一步提升单位的科研实力 | 1）最高转速可达：100,000 rpm，最大相对离心力达802,000 xg以上。 2）驱动系统采用真空密封、抗不平衡驱动系统，能保证仪器的稳定、长寿命的运行。 3）具有过速、动态惯量检测等多重安全使用检测系统、以保证在超速离心时保证安全性。 4）在超速运行时，离心腔真空，数值化显示真空度，保证每次实验条件的重复性。
5 | 全自动医用PCR核酸分析仪 | 国产 | 罗氏公司，雅培公司，达安公司，圣湘公司 | 1 | 台 | 200 | 200 |  | 应用于临床检测，可同时检测不同项目(HBV/HCV/HIV)，从“样品” 到“结果”,全自动化完整解决核酸定性、定量，满足大量临床检测需求必须。 | 1）全自动检测，减少人为误差。 2）全封闭三重防污染系统，防止交叉污染。 3）双区检测防止漏检。 4）高灵敏度检测，准确定量低浓度标本。 5）完整解决核酸定量+定性检测。 6）内标定量法，避免假阴性，精确定量。 7）厂家有24小时售后服务热线，特别是在深圳有完善成熟的售后服务保障体系及服务点。
6 | 测序仪 | 进口 | GridION MK1X5，Pacbio，ILLUMINA NOVSEQI | 1 | 台 | 200 | 200 |  | 实现超长读长DNA/RNA测序仪，可用于基因组重测序、基因组de nove 组装、宏基因组、16S rDNA、23S rDNA、DNA甲基化、RNA甲基化、全长转录组、非编码RNA等测序 | 1）测序最长读长≥2Mb，有利于后续组装。 2）实时测序，按需测序，测序过程中可对数据进行实时分析。 3）快速文库构建，建库时间最短不超过10min。 4）能够完成直接DNA/RNA 测序，同时在测序过程中直接进行修饰检测，完成甲基化或表观遗传学分析等。 5）具备单分子实时检测功能，无需PCR扩增，避免PCR引入的系统误差及对扩增片段的偏好性引起的信息缺失。
7 | 小动物辐照仪 | 进口 | Rad source(RS2000)，BALTEAU NDT，Kubtec | 1 | 台 | 220 | 220 |  | X射线辐照仪对细胞或小动物（清醒状态或麻醉状态）进行照射，从而可用于干细胞（骨髓移植及分化，饲养层细胞制备、细胞诱变等）、DNA损伤、Cell Cycle、细胞培养、血制品照射、肿瘤、信号转导、免疫、基因治疗、放射生物学、药物研发等多种生物学辐照研究。 | 1）自动预热，确保射线管使用寿命。 2）自动剂量控制系统，可设置精确的计量值。 3）可更换的射线过滤片。 4）预留用于通风或引入辅助管和电缆的端口。 5）全集成，闭环冷却系统。 6）选配可调节电动载物架用于无限更改SSD数值。
8 | 荧光条形码单分子计数分析系统 | 进口 | 1.Nanostring nCounter Sprint 2.Affymetrix，Clariom D Assay system 3.Illumina，Miseq 4.JN，Clarity digital PCR | 1 | 套 | 260 | 260 |  | 主要用于mRNA、miRNA、LncRNA、Protein、拷贝数变异分析研究；二代测序及芯片筛查进行后期数据验证等基础研究以及疾病的标记物发现，疾病检测早期筛查体系的建立，疾病诊断、分型、个性化治疗、预后以及药物靶点确定、药物筛选和开发等转化医学研究。 | 1）基因类型丰富，可检测编码基因、lncRNA、circRNA、miRNA前体。 2）检测样本灵活，除了常规样品外，可检测血液、石蜡等降解样品，也可检测低至100ng（10个细胞）微量样品。 3）检测速度快，最快1周交付结果。 4）针对编码RNA、非编码RNA、环状RNA、可变剪接等提供流程化分析路线。 5）适用于转录组深入分析、生物标志物开发。
9 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 进口 | 尼康，蔡司,莱卡 | 1 | 套 | 300 | 300 |  | 1、免疫荧光标记（单标、双标或三标）的定位如：细胞膜受体或抗原的分布,微丝、微管的分布、两种或三种蛋白的共存与共定位、蛋白与细胞器的共定； 2、细胞间通讯的研究：多细胞生物体中,细胞间相互影响和控制的生物学过程称为细胞间通讯，它被认为在细胞增殖和分化中起着非常重要的作用，激光扫描共聚焦显微镜可测量传递细胞调控信息的一些离子、小分子物质； 3、激光刺激相关应用，如FRAP，FLIP，光活化，光转化，分子解笼锁释放，光控离子通道开关等； 4、细胞骨架装配：分析正常及癌变细胞中细胞骨架与核改变之间的关系等。 | 1）至少四个固体激光器：包括但不限于405nm、488nm、561nm、640nm。 2）具备激光强度检测反馈系统，可实时调节激光器强度。 3）采用高速双扫描系统：配备常规检流计扫描系统与高速共振扫描系统两组扫描装置。 4）搭配全电动倒置显微镜和高级分析软件。 5）光谱检测器：至少包括4通道荧光检测器和一个透射光检测器。
10 | 全自动单细胞建库仪 | 进口 | 10xGenomics | 1 | 台 | 400 | 400 |  | 实现标本测序建库的全自动操作，在8小时内完成8个样本的建库处理，每个样本可检测10000个细胞。应用领域涉及到：肿瘤异质性，肿瘤免疫，肿瘤微环境，感染免疫应答，干细胞发育分化，神经细胞发育分化，等多个领域。 | 1）全自动方案，提供从细胞悬液开始到测序文库构建的全部自动化操作。 2）分析细胞数量：每个样本超过1000细胞，最多可达10000个细胞。 3）细胞捕获效率：60%以上。 4）提供序列完整单细胞分析软件系统。 5）通量：一次可处理样本数量不少于8个。
11 | 全自动化超低温生物样本存储系统 | 国产 | 上海原能细胞 BSE-800 | 2 | 台 | 200 | 400 |  | 该设备主要用于标本储存，有利于规范、安全、高效管理样本，特别是生物信息数据库平台构建与发展提供无限可能，是对我科研平台乃至整个医院综合影响力具有战略价值；通过全自动存储设备和无人值守应用，可大大降低人员的配置，最大程度提高对学科研究，队列样本收存效率，并且为精准医学提供先进智能高效的平台，可根据实际情况不断的增加升级模块配置，绿色节能，最大程度达成资源的合理利用。 | 1）可智能按需实现单支挑管。 2）高效除湿净化系统避免结霜。 3）全流程深低温保护，防反复冻融。 4）中文触摸屏操作；存储容量：0.5ml冻存管数量≥ 130000支，1ml冻存管数量≥80000支，2ml冻存管数量≥40000支。 5）智能化数据管理，信息可追溯。 6）配置板架排队存储功能，可以实现≥24个配套板架（48孔或96孔）排队进入。
12 | 全景组织细胞定量分析系统 | 进口 | TG,thermo，bekman | 1 | 套 | 450 | 450 |  | 适用于组织细胞中单个细胞 （细胞质、细胞核、细胞膜等）进行鉴定和RNA、 DNA、蛋白的定量分析，适用于冰冻切片、石蜡切片、细胞培养物、TMA和涂片，已成功的应用到癌症、发育生物学、代谢生理学、免疫学、皮肤学、泌尿学、药物研发及临床诊断等研究领域。 | 1）自动化影像平台，影像获取、信号拆解、细胞定位与定量、资讯输出与分析融合。 2）高品质无缝拼接全景影像。 3）多参数类流式数据分析。 4）影像与资讯联动。 5）超级硬件配置 最高支持200张玻片自动扫描。 6）纳米级高精度载台 最小步径0.0014um。
13 | 液相色谱串联质谱仪 | 进口 | AB SCIEX Triple Quad 5500，岛津 LCMS-8050,Waters Xevo TQ-XS | 1 | 台 | 450 | 450 |  | 液相色谱串联质谱仪主要可以拓宽我科室以下方向的应用： 1）治疗药物监测 2）诊断标志物分析 3）药物代谢动力学研究 4）激素检测 5）遗传代谢病筛查 此设备将显著提高我院的专科诊疗水平及业务发展，提高我院科研水平，实现良好的经济效益和社会效益。 | 1）流速范围：0.0001~5.0000 ml/min。 2）交叉污染: 0.0015%以下（标准没有清洗的情况下）。 3）扫描速度：≥30000 Da/sec。 4）最小正负极转换时间：≤5 msec。 5）灵敏度：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >200000:1（RMS）。 6）MRM通道速度：>500 MRM/s。
14 | 小动物活体成像系统 | 进口 | PerkinElmer，IVIS Spectrum；Bruker,Xtrem II；SI，Lago | 1 | 套 | 480 | 480 |  | 动物实验为医学研究必不可少的步骤，小动物活体成像系统是将分子及细胞生物学技术从体外研究水平发展到活体动物研究水平的前沿性临床前分子影像技术平台，该技术通过采用生物发光与荧光探针标记研究对象，借助灵敏的光学检测仪器，直接在活体动物水平监测疾病的发展变化并开展相关药物的临床前研发。该技术已被广泛地应用于临床前疾病研究的各个领域，包括肿瘤研究、心血管疾病研究、神经疾病研究、炎症疾病研究、免疫学及干细胞研究等。 | 1）可选的多光谱分离成像升级。 2）专业活体光学成像分析软件。 3）ECG监测系统。 4）高灵敏CCD相机。 5）不透光成像室。
15 | 智能筛选流式细胞仪 | 进口 | BD,Luminex,BEKMAN | 2 | 台 | 250 | 500 |  | 具备智能筛选、体积小、高灵敏度、可视化、灵活升级的便携式流式细胞仪。适用于细胞周期、细胞凋亡、细胞信号通路研究、免疫细胞亚群鉴定等研究。可以放置于生物安全三级实验室，广泛地应用于细胞生物学、肿瘤学、肝病学、免疫学、干细胞、药理学等多种学科的研究。一方面可提供对外服务，吸引系统内外医院及科研单位收费使用，也可以用于教学和科研，进行一些深入的科学研究，有助于发表更高影响因子的研究论文。 | 1）具备4激光多通道，具有可拓展性，可根据研究需要后续添加激光器升级。 2）荧光检测灵敏度MESF<10 FITC，MESF<5 PE。 3）兼具单管上样和96孔板高通量上样模块。 4）耗材开放，可使用1.5ml的EP管或96孔板。 5）具有细胞图像预览功能进行视觉验证,可得到细胞形态学参数。
16 | 多维活细胞成像系统 | 进口 | 日本尼康 Eclipse Ti2-E 美国赛默飞 EVOS M7000 美国伯腾 LionHeart FX | 1 | 套 | 180 | 180 |  | 要求全套系统自动化，程序化地对培养的活细胞荧光标本长时间观察及快速荧光成像，并对荧光图像进行定位、定性、定量等分析；可用于进行培养神经细胞递质研究、光遗传学研究，生物酶、核酸、受体分析，药物作用、笼锁与解笼锁反应；GFP族类研究，基因学及病毒学研究等 | 1）自动聚焦并实时跟踪焦面，实时消除因外界因素对焦面造成的偏移现象。 2）明场采用高亮度长寿命LED光源。 3）电动高精度编码型载物台。 4）电动物镜转盘，物镜间具备自动齐焦功能。 5）适用于长时间活细胞实验观察用的物镜。
17 | 全自动微滴芯片式数字PCR系统 | 进口 | 法国Stilla 美国Thermo Fisher 美国 Bio-Rad | 1 | 套 | 180 | 180 |  | 从微滴生成、扩增和分析的整个过程，结合强大的图像分析和直观可视的软件分析，获得卓越的置信水平和真实可信的数据结果，为研究人员提供快捷、精准的核酸绝对定量工具。 | 1）具备全封闭无污染功能，样品加入特制芯片后及全程封闭，无交叉污染。 2）样本可自动生成20000-35000个均匀的微滴，并可随机平铺。 3）不少于三通道检测，可快速建立多重实验。 4）兼容染料法和探针法及其他类似原理荧光方法。
七 | 核医学科（筹） |  |  | 1 |  |  | 11700
1 | PET-CT | 国产 | 联影 | 1 | 台 | 11700 | 11700
八 | 检验科 |  |  | 4 |  |  | 1840
1 | 流式细胞仪 | 进口 | 1.BD FACS Canto II plus；2.Becman Navios； 3.艾森Novocyte3010R | 1 | 台 | 180 | 180 |  | 1、FCM检测淋巴细胞可用来判断供者与受者之间是否合适。 2、可用于各类人群细胞免疫功能监测。 3、可用于血液病的发病机制、诊断、分类、治疗和预后判断。 | 1）流式细胞仪主机 (含488nm，633nm，405nm,3激光器含8个PMT荧光通道）。 2）全自动进样装置: 无人操作自动上样，上样量≥40管/次。
2 | 全自动医用PCR分析系统 | 进口 | 赛沛 Infinity-48s-16 HAIN GT-BLOT48 罗氏 Cobas S201 | 1 | 套 | 380 | 380 |  | 设备的主要用途是快速检测结核分枝杆菌（结核及利福平耐药）、产毒素艰难梭菌、甲型/乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒等，可批量检测，也可随到随测，快速全自动检测，可为临床快速提供感染病原体的诊断及用药指导依据，临床可以根据病原体进行针对性用药，减少临床抗生素滥用，实现对感染性疾病的精准治疗;同时可减少院感传播风险，为院感防控及时提供决策依据。 | 1）同一台测试仪器即可完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析。 2）提供原厂配套专用试剂盒，包括但不限于：细菌、病毒和耐药基因等。 3）手工操作时间不多于5分钟，仪器运行时间不多于90分钟。 4）测试期间，系统可自动运用一种或多种质控手段，防止出现假阴性结果，包括但不限于：标本有效性确认、PCR试剂性能确认。
3 | 串联质谱检测系统 | 进口 | SCIEX、Waters、赛默飞 | 1 | 套 | 430 | 430 |  | 高水平检验平台建设，用于满足临床高水平诊疗配套的检验需求。利用质谱技术高灵敏度、高通量的技术优势，同时检测多种待检测物质和（或）其代谢物的浓度，已达到监测其含量及活性的目的，为临床解决高水平疑难问题。LC-MS结合了色谱对物质的高分离能力和质谱对物质结构和质量的分析能力，具有高选择性、高特异性以及高灵敏度的特点，适合用于小分子化合物的定性、定量检测（如药物及其代谢产物、维生素、氨基酸等） | 1）稳定性：定量曲线低浓度区准确性<10%，连续6针进样，RSD<5%。仪器灵敏度：ESI正离子：S/N>300000:1，1pg利血平柱上进样；ESI负离子：S/N>300000。 2）抗基质效应的能力强。 3）离子源大于等于2个通道。 4）离子源切换：独立的ESI和APCI离子源，切换快捷。 5）检测器寿命5年以上。
4 | 生化免疫流水线检测系统 | 进口 | 西门子、罗氏、贝克曼 | 1 | 套 | 850 | 850 |  | 用于门诊生化免疫标本的检测，提高检测效率。科室目前现有1套生化免疫流水线于2010年购买，硬件严重老化，其中仪器的主要核心部件样本前处理，生化仪、化学发光仪、电源板，机械臂、轨道故障高发，维修保养成本非常高且严重影响临床结果的发放，一些硬件由于厂家停产已不能购买到，现阶段生化免疫流水线设备已经不能满足临床需求，必须购置新的生化免疫流水线设备。 | 1）该系统由全自动标本接收、分配系统，样本前处理系统，全自动标本运送轨道系统，全自动样本低温存放系统，UPS电源180KVA各两套，全自动高速离心机，全自动揭盖机，生化分析仪，免疫化学发光分析仪各四套，纯水机二套组成生化免疫流水线。 2）负责连接门诊抽血处与设备进样区的传输必须将随意倾入的杂没有插入样本架的样本全自动扫描样本条码接收。 3）将样本、质控全自动分配、上样、复查，无须人工的干预。 4）前处理系统样本处理能力≥2400管/小时；全自动高速离心机一次性装载离心样本≥60管；生化分析仪测试速度≥2900测试/小时；化学发光分析仪测试速度≥300测试/小时。 5）全自动样本低温存放系统两套，每套容量≥13500管。
九 | 门诊部 |  |  | 1 |  |  | 350
1 | 全自动智能采血管理系统 | 国产 | 青岛华诺 | 1 | 套 | 350 | 350 |  | 用于自动完成患者采样试管的准备和标本试管的回收，同时实现采血时间管理。配置：7个采血窗口 | 1）备管速度：≥1600管/小时/主机。 2）试管容量：＞100支管/仓。 3）单台主机可连接采血桌数量：＞6张。
十 | 泌尿外科 |  |  | 2 |  |  | 400
1 | 混合动力碎石清石系统 | 进口 | 1.腔内碎石机 Excelith Alexia 2.气压冲击式碎石机 JML-6 3.超声气压弹道碎石系统 CQS-01 | 1 | 套 | 200 | 200 |  | 具备高效率完成腔内结石治疗并将击碎结石自动排出体外的功能;适用于输尿管，膀胱，肾结石的治疗。 | 1）集两种能量，三种碎石方式为一身。 2）碎石同时主动清理结石，降低肾内压，降低感染机率。 3）机械能碎石无热效应。 4）手术中无需外接负压吸引器。
2 | 钬激光 | 进口 | 1、LISA 2、科医人 3、悍马 | 1 | 台 | 200 | 200 |  | 临床应用范围：同一台机器上完成软镜碎石、硬镜碎石、经皮肾镜碎石、肿瘤、狭窄手术。 | 1）波长：2100nm，吸收色基：水/非选择性吸收，气化，切割、凝固。 2）组织作用深度：0.2—0.4mm/pulse。 3）功率：最高功率80W，脉冲能量：0.5—4.6J，频率：5-42Hz,脉宽：0 to 800usec（无级可调）。 4）光纤：多种型号可选择，所有型号光纤均获得FDA认证，SFDA认证，CE认证。用于输尿管软镜的200微米超柔软光纤的最大承载能量≥60W。 5）在设备故障时紧急关闭机器，同时具备内置风冷、水冷装置。
十一 | 消化内镜中心 |  |  | 2 |  |  | 980
1 | 电子小肠镜系统 | 进口 | 奥林巴斯SIF STYPE Q260/富士EN-580T电子小肠镜 | 1 | 套 | 450 | 450 |  | 用于检查小肠病变及内镜下小肠疾病的治疗。 | 1）要求为高清晰电子小肠镜，活检孔道尽量大，可通过治疗器械。 2）双气囊，减少操作时间。
2 | 超声内镜系统 | 进口 | 奥林巴斯ME-2/富士SU-9000/宾得EG-3870 | 1 | 套 | 530 | 530 |  | 用于检查胃肠道深层次病变及消化道周围器官，如:胰腺，胆道，纵隔等。 | 1）必备基础超声内镜的功能，同时具有纵轴，环扫及小探头扫查功能。
十二 | 气管镜室 |  |  | 2 |  |  | 650
1 | 超声支气管镜系统 | 进口 | 奥林巴斯 | 1 | 套 | 450 | 450
2 | 激光治疗仪 | 国产 | YAG | 1 | 台 | 200 | 200
十三 | 器官移植科 |  |  | 4 |  |  | 865
1 | 荧光定位仪 | 进口 | Hamamatsu滨松 Pde-neoII novadaq spy Amos AmosII | 1 | 台 | 150 | 150 |  | 主要用于肝肿瘤切除时边缘判定、微小转移病灶发现、肝段分区、移植肝血供评估和劈离肝血供评估等。 | 1）仪器可以在手术中对吲哚菁绿（ICG）进行荧光造影成像，实现可见光彩色图像、荧光图像和融合图像。 2）仪器探头集成近红外光和白光两种光路，可调节任何一种光强度，适应术中需求。 3）手术报告单功能：病案文档编辑和保存功能。打印完整报告单。
2 | 外科超级工作站 | 进口 | 爱尔博 VIO3； 蛇牌GN640； 西塞尔ARCO3000 | 1 | 台 | 200 | 200 |  | 用于外科手术的电切与凝血。 | 1）设备具有单、双极高频电刀功能和内镜电切/精细功能/超声刀功能/大血管闭合系统/大血管闭合离断刀功能/双极盐水下等离子/双路电凝等功能。 2）具备Wifi交互功能，能不断软件升级以及用户参数下载或上传。 3）设备能满足医院所有外科（含妇科）的各种开放、腔镜手术。 4）具有程序存储功能，方便手术术式选择。
3 | 荧光手术显微镜 | 进口 | 徕卡，型号m525F50 ,三鹰型号MM51 ,目乐hi1000 | 1 | 台 | 230 | 230 |  | 用于手术部位的放大，便于血管，胆管的缝合。同时具有血管荧光便于判断血管吻合完全与否。具有肿瘤荧光，可以清晰的看出血管的引流区域范围，便于判断肝脏的肝段区分，血管与肿瘤的关系。 | 1）具有肿瘤荧光与血管荧光功能。 2）主，副照明均为300W的氙灯。 3）须配置4K超高清影像系统。 4）具有抗菌涂层，满足更高的感控要求以及更高的层流要求。 5）配备三人六目，满足各种手术的需求。
4 | 血管流量计系统 | 进口 | 1、Medistim 2、菲利浦 3、Cooper | 1 | 套 | 285 | 285 |  | 1、TTFM可用于术中测量血管内流量，确定适当的流量比，从而指导外科医生进行入肝血流量调整，增加移植物存活率； 2、HFUS可直接接触血管组织，用于探查血管内栓塞、癌栓、吻合口等组织结构的解剖学信息，从而调整并优化手术策略； 3、可同步测量门静脉的压力，确保肝静脉压力梯度合适，以降低移植后再灌注损伤的风险。 | 1）流量探头及术中超声成像探头均可灭菌，便于术中测量使用。 2）可提供多种尺寸的流量探头，满足不同患者不同术式的测量需求。 3）超声成像探头独有的近场高分辨率设计，提供术中清晰图像。 4）流量探头采用临床金标准的超声时差法，保证精确度和可靠性。 5）操作简便易学，操作者无需特殊资质。
十四 | 神经外科 |  |  | 7 |  |  | 2048
1 | 术中神经监护系统 | 进口 | 1.品牌;Cadwell 型号：Cascade pro 2.品牌：Nicolet 型号：Endeavor CR 3.品牌：X-ltek 型号：Protektor | 1 | 套 | 140 | 140 | 神经电生理技术包括EMG (肌电图Electromyography)、EEG (脑电图Electroencephalography)、SEP (感觉诱发电位Sensory Evoked Potentials)、MEP (运动诱发电位Motor Evoked Potentials)、TCeMEP (经颅电刺激运动诱发电位Trans Cranial Electrical Motor Evoked Potential)等，目前进口与国产产品相比有如下优点：1，进口监测模块功能齐全，满足各种临床需求。2，数字监测准确，32导通道确保采集数据精确。因此选择进口。 | 用于神经外科脑和脊髓脊柱手术中脑和神经监测。 | 1）刺激器恒流恒压一体化设计，内置：高电平输出≥16通道，低电平输出≥2通道；TceMEP输出≥4通道。 2）系统内置多种监测方案：颈椎、胸椎、腰椎、颅脑、血管等，无需编辑，开机即用。 3）具有运动诱发欲激功能，针对特定情况提供更加可靠地诱发电位结果；具有安全锁设置，防止误操作。
2 | 超声骨刀 | 进口 | Stryker UST-2001 CUSA EXCEL8 Misonix Sonostar | 1 | 套 | 180 | 180 | 该设备需要同时满足骨性结构切割，打磨，及肿瘤组织吸除的功能以达到临床使用要求，目前尚无国产品牌可以满足此功能 | 在神经外科高危手术部位打磨时，利用超声骨刀的组织选择性，避免伤及周围血管神经，降低手术风险。 | 1）同一主机同一手柄通过更换不同类别刀头即可实现对骨性结构切割，打磨，肿瘤组织吸除的工，配置中需配备相应刀头，满足脑神经外科和脊柱手术使用要求。
3 | 超高清神经内镜系统 | 进口 | 1.卡尔史托斯：TC200EN 2.艾克松：Matrix HD 3.史赛克：1488 | 1 | 套 | 200 | 200 | 该设备作为微侵袭神经外科的重要治疗手段，其操作便利，优越的照明，术野无盲区并且对病人的创伤少，术后恢复快，必定是神经外科的重要技术之一，且神经外科手术是对精细安全要求最高的手术之一，国产同类产品在图像清晰度，光学变焦技术，影像增强功能，以及安全级别等方面无法完全满足医院需求，且此产品不属于国家限制或禁止类进口产品，为了手术的安全进行以及医院的学科建设，建议采购进口超高清神经内镜系统。 | 神经内镜技术已经是微侵袭神经外科的重要组成部分，神经内镜由于其手术操作的便利性，手术视野无盲区，病灶切除更彻底，优秀的照明，创伤少，术后恢复快，费用低等优势，使其在治疗脑室以及颅底相关疾病方面的有不可替代的作用。 | 1）双路影像处理功能，双像呈现，及软、硬镜双镜联合功能。 2）优化解析，色彩逼真，实现完美色彩还原度同时展现精致细节及锐利质感。 3）智能照明技术与优化解析技术珠联璧合，內镜下影像同时拥有明亮清晰的图像和锐利精致的细节。 4）染色识别，是非分明，利用光谱过滤原理，对黏膜下血管网进行透视，增加辨识度。 5）靶位增强，定向精准，血色增强，看清血管和出血点。
4 | Nd：YAG激光治疗仪 | 国产 | Yage YAG-100-Ⅲ Boji VELAS30B KEYIREN 双子星 | 1 | 套 | 230 | 230 |  | 用于颈、腰椎病变的微创消融治疗。 | 1）配置包含：掺钕钇铝石榴石激光器及其供电电源、HN激光器及其供电电源、功率测量系统、控制系统、显示系统和冷却系统。
5 | 脊柱内镜微创手术系统 | 进口 | Spinendos SP081375.030 STORZ 28017BA 德国费格 ZKJ-1 | 1 | 套 | 248 | 248 | 具有脊柱微创手术技术的延续性，可以配合脊柱内窥镜进行椎间盘突出和脱垂的手术，国内暂时没有专业制造脊柱内镜全系列的产品，国外也只有少数几家专业脊柱内镜公司有制造很生产脊柱内镜全系列的厂家，由于技术的先进性性和所需器械的专业性，只有进口产品能达到手术的相关要求。 | 用于脊柱脊髓手术的微创化设备。 | 1）脊柱内镜微创手术系统配置包含：脊柱内镜镜头+手术器械一套、高频手术系统一套、摄像系统一套、动力系统一套。
6 | 高级荧光3D手术显微镜 | 进口 | LEICA OHX ZESS K900 三鹰II | 1 | 台 | 450 | 450 | 目前国产无此类型设备。 | 用于神经外科高精尖手术。 | 1）工作距离最大≥600mm。 2）配备三种不同荧光技术，具备术中AR荧光显示。 3）配备一体化3D高清摄像系统。
7 | 神经外科手术导航系统 | 进口 | 1.美国Medtronic， 型号：StealthStation S8手术导航系统 2.德国博医来型号：VectorVision手术导航系统 美国史塞克 | 1 | 套 | 600 | 600 | 手术导航系统进口产品与国产产品相比有如下优点：1，定位精度，二维和三维图像上区域精度偏差小于1MM和2MM。2，电磁导航技术与红外技术融合，两套系统可以相辅相成，精度更高。因此选择进口产品。 | 导航应用于神经外科手术，可提高手术精度，降低手术风险；减小创口，简化操作时间，缩短手术和麻醉时间；减少病人失血量，降低术后并发症；减少住院时间；达成最好的手术效果。 | 1）双台车分体式设计，各台车均配有27英寸医用高清显示器,分辨率是2560×1440；支持多点触控功能；各台车均配备工作平台便于操作键盘鼠标。 2）采用Linux操作系统，运算速度快，安全稳定。 3）主机带有安全防护系统，医生可自定义用户权限，加密，防火墙等功能，保护了导航主机数据的安全性。
十五 | 手术室 |  |  | 4 |  |  | 425
1 | 手术室行为管理系统 | 国产 | 瑞华康源、麦迪斯顿、久信 | 1 | 套 | 230 | 230 |  | 用于手术室人员的行为管理及手术室衣鞋的精细化管理和数字化建设。 | 1）系统同时支持刷脸，刷卡，指纹三种模式；便于不同人员进出手术室管理。 2）因手术室空间有限，发鞋机、发衣机单机占地面积在1平米左右，可容载120套（双）左右；更衣柜更鞋柜可根据医院现场需求来定制门数。 3）终端采用安卓系统，通用性高，可与软件进行高效便捷通讯；软件采用Java编译语言搭建，效率高，稳定性强。 4）系统操作界面可根据医院需求来定制，软件平台的框架设计优越，可快速扩能对接医院各种系统模块。 5）后台可支持云服务或局域网服务，支持医院和科室的发展需求。
2 | 麻醉工作站 | 进口 | 德尔格、GE欧美达、迈科唯和百斯 | 3 | 套 | 65 | 195 | 随着医疗技术的发展，手术科室开展手术范围不断扩大，病人病情越来越复杂的趋势，而麻醉质量与安全显得越来越重要。麻醉质量与安全的提高，除了提高麻醉医生自身的业务素质外更重要的是先进的麻醉设备。 对麻醉机的要求，最主要是安全与可靠。对于安全一个是麻醉机在使用过程中的性能稳定，尤其在新生儿及老年患者手术中低流量重复吸入或非重复吸入麻醉；另一个是具有一体的电动电控呼吸机（精确、快速控制流量，无风箱重力影响PEEP最低为0厘米水柱）和气道压力监测，以及扩展的监测功能，持续监测压力、潮气量、氧浓度、频率等。 可靠就要求麻醉机的潮气量输出要精确、稳定，挥发罐输出的麻醉气体浓度要准确和恒定。 进口麻醉机，性能比较稳定，准确，安全性高。 | 手术病人全身麻醉用。 | 1）采用电动电控活塞式高精度呼吸机，无需驱动气体，节省气体及麻药。 2）容量监测：铂金丝流量传感器（非压差式），监测精度高，标定步骤简便。 3）新鲜气体隔离阀：保证输送给患者的潮气量完全不受新鲜气体流量的影响。
十六 | 眼科 |  |  | 1 |  |  | 300
1 | 超广角激光扫描检眼镜 | 进口 | 1：OPTOS（欧堡）型号：P200DTX 产地：英国 2.i-optics型号：EasyScan V1.2 产地：荷兰 3：Heidelberg（海德堡）型号Spectralis HRA +Multicolor产地：德国 | 1 | 台 | 300 | 300 |  | 用于眼科眼底影像学检查。 | 1）免散瞳，超广角200°范围眼底照相。 2）带自发荧光和眼底荧光血管造影功能。 3）图像处理系统及电脑。 4）成像时间：小于0.4s。
十七 | 药剂科 |  |  | 6 |  |  | 2840
1 | 手术室毒麻药品管理柜 | 国产 | 1、深圳诺博医疗科技有限公司（M2300、A2310） 2、深圳新银翼电子科技有限公司（MS®-A126、MS®-MOD2322） 深圳飞力腾电子科技有限公司（Smart200、Ssmed®-300） | 1 | 台 | 300 | 300 |  | 用于手术室（麻醉科）药品储存、管理和发放，实现手术室药品管理信息化、精准化。 | 1）可存储普通药品/冷藏药品/毒麻药品片剂、针剂、盒装、贴剂等，且均可全自动检测药品数量，实现自动计数功能。 2）可对不同的药品进行分区存储，根据用户不同的职责设置相应权限；通过指纹识别、密码验证等方式进入不同的存储区进行存、取药操作等。 3）取药、补药、盘点时，储存单元具备提示位置功能并实时提示应取、应补充等信息。取错药品时，系统自动识别取错数量和种类，并予提示。 4）具备麻醉药品空瓶分类回收功能，并自动记录。 5）设备的硬件、软件、操作界面、工作报表等必须符合最新的麻醉药管理政策要求。
2 | 小型全自动发药机 | 国产 | 汤山/颂达/科廷 | 3 | 台 | 180 | 540 | 我院门诊中药房、脑科药房和爱心药房的处方量的日益增长，特别是中成药和部分专科药品的放发工作成为工作重点，在工作人员不作大幅增加的情况下，现拟申请引进小型全自动发药机，以解决小型药房的巨大处方量药品调配发放效率低的问题。
2.1 | 小型全自动发药机-中药房 | 国产 |  | 1 | 台 | 180 | 180 |  | 用于门诊中药房中成药管理、处方调配。 | 1）卡槽式自动发药机，发药速度≥400张处方/小时。 2）配备机器手自动加药，加药速度≥2000盒/小时，具备防加药差错功能。 3）发药机故障时，系统可立即转换为手工发药模式（手工从自动发药机上取药）。 4）具备发药核对防差错功能，可溯源。
2.2 | 小型全自动发药机-爱心药房 | 国产 |  | 1 | 台 | 180 | 180 |  | 用于（应急院区）爱心药房药品管理、处方调配。 | 1）功能说明：可用于医院药品的存储、发送和管理，可用于患者自助取药和自动发药到窗口。可与医院HIS连接，具备接收处方功能；具备通过处方条码、身份证、医保卡等识别取药者信息并记录保存功能；防止未收费处方被取药的功能；防止收费处方被重复取药的功能。 2）可存储药品品种数≥120 种，储药量≥4500盒。 3）出药结构及落药方式应保证发药安全，落药计数方式准确可靠。 4）患者自取方式具备发药核对防差错功能，可溯源。 5）单机高度≤2.5米。（说明：爱心药房有可能要搬迁到应急院区，应急病房的层高才2.5米）
2.3 | 小型全自动发药机-应急院区肺科药房 | 国产 |  | 1 | 台 | 180 | 180 |  | 用于应急院区肺科药房药品管理、处方调配。 | 1）功能说明：用于医院药品的存储、管理和发送。可与医院HIS连接，具备接收电子医嘱信息的功能并根据医嘱信息准确发送药品；具备防止加药差错、发药差错的功能；配套软件功能完善，界面友善，可以满足我院的个性化需求。 2）单机高度≤2.5米。（说明：必须满足！因为应急病房的层高才2.5米） 3）加药方式为批量上药，单套设备加药速度≥2000盒/小时，若能实现无人值守加药功能更好。 4）设备储药量≥4000盒。 5）若能实现无人值守加药功能更好。
3 | 病区智能药柜 | 国产 | 1、深圳诺博医疗科技有限公司（M2300、A2310） 2、深圳新银翼电子科技有限公司（MS®-A126、MS®-MOD2322） 深圳飞力腾电子科技有限公司（Smart200、Ssmed®-300） | 1 | 套 | 1000 | 1000 |  | 用于病区备用药品管理、发放。 | 1）可存储片剂、针剂、盒装药品，且均可全自动检测药品数量，实现自动计数功能；与HIS连接，病区用药流通全过程可溯源。 2）每个储药单元可实时显示药品名称、规格、批号及库存数，且可根据管理要求显示毒、麻、高危、外用、看似、听似、避光等国家规定的药品标识。 3）取药、补药、盘点时，储存单元具备提示位置功能并实时提示应取、应补充等信息。取错药品时，系统自动识别取错数量和种类，并予提示。 4）可储存冷藏药品。 5）具有符合最新政策要求的麻醉药品管理单元。
4 | 门诊智慧药房 | 国产 | 韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司 D5-PLUS/苏州艾隆科技股份有限公司 IRON I-1200/深圳市瑞驰致远科技有限公司 RB2300 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |  | 用于门诊西药房药品管理、处方调剂。 | 1）卡槽式自动发药机，且具备无人值守自动加药功能。 2）系统发药速度达到每小时不少于2400盒，处理处方能力不低于每小时450张，补药速度大于2000盒/小时。 3）系统可以实现80%以上品种全自动发药。 4）发药机故障时，系统可立即转换为手工发药模式（手工从自动发药机上取药）。 5）系统具备发药核对防差错功能，可溯源。

## Sheet2
序号 | 费用名称 | 投资额(万元) | 备注
一 | 设备购置费 | #REF!
二 | 项目建设其他费 | #REF!
1 | 项目建议书编制费 | #REF! | 计价格 [1999]1283号
2 | 项目概算书编制费 | #REF! | 计价格 [1999]1283号，参考可研取费标准
总计 |  | #REF!
|  |  |  | 年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  | 备注
项目
|  |  |  | 门急诊量 | 937320 | 987493 | 985512 | 1080712 | 1621068 | 2190736 | 2960594.0168 | 4000991.8733 | 5407001.392
|  |  |  | 住院量 | 21127 | 23009 | 23568 | 26047 | 39841 | 44179 | 48989.3336 | 54323.4299 | 60238.3175
|  |  |  | 手术量 | 2542 | 3138 | 3875 | 4800 | 9600 | 11865 | 14664.3984 | 18124.2799 | 22400.4772
[8 empty] | 0.0966 | 0.5 | 0.35142
[8 empty] | 0.10518 | 0.52958 | 0.10888
[8 empty] | 0.23871 | 1 | 0.23594

## Sheet3
项目 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备原值 | 备注
单价10万以下 | 总计 |  | 4080 | 5853.12
| 1 | 进口 | 1270 | 3189.78
| 2 | 国产 | 2810 | 2663.34
单价10万至50万之间 | 总计 |  | 371 | 8581.31
| 1 | 进口 | 291 | 6976.94
| 2 | 国产 | 80 | 1604.37
单价50万至100万之间 | 总计 |  | 83 | 5816.73
| 1 | 进口 | 74 | 5152.77
| 2 | 国产 | 9 | 663.96 | [10 empty] | 34028
单价100万以上 | 总计 |  | 70 | 17443.58
| 1 | 进口 | 64 | 16283.05 |  |  |  | 产地 | 金额 | 数量 | 占设备总金额比例
| 2 | 国产 | 6 | 1160.53 |  |  |  | 进口 | 31602.54 | 1699 | 83.84%
总计 |  |  | 4604 | 37694.74 |  |  |  | 国产 | 6092.2 | 2905 | 16.16%
[8 empty] | 合计 | 37694.74 | 4604 | 100%
第一批
类别 | 数量 | 金额 | 比例 |  |  |  |  | 类别 |  | 设备原值 | 数量 | 备注
进口 | 417 | 21693.4 | 80.52% |  |  |  |  | 设备现状 | 现有设备 | 37694.74 | 4604
国产 | 264 | 5249.8 | 19.48% | [5 empty] | 已经下达投资计划待采购设备（第一批） | 26943.2 | 681
合计 | 681 | 26943.2 | 100% | [5 empty] | 已经下达投资计划待采购设备（第二批） | 14973 | 267
[9 empty] | 临时院区 | 18833.36 | 5845
[8 empty] | 本项目拟购置设备 |  | #REF! | #REF!
第二批 | [7 empty] | 本项目建成后 |  | #REF! | #REF!
类别 | 数量 | 金额 | 比例
进口 | 156 | 11438 | 76.39% |  | 产地 | 金额 | 数量 | 占总设备购置费比例
国产 | 111 | 3535 | 23.61% |  | 进口 | #REF! | #REF! | #REF!
合计 | 267 | 14973 | 100% |  | 国产 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 合计 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 产地 | 金额 | 数量 | 占设备总金额比例
[5 empty] | 进口 | 64733.94 | 2272 | 81.31% | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 国产 | 14877 | 3280 | 18.69% | #REF! | #REF! | #REF!
| 5552 | 79610.94 |  |  | 合计 | 79610.94 | 5552 | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 产地 | 金额（万元） | 数量 | 比例 |  |  | 产地 | 金额（万元） | 数量 | 比例
| 95 | 35308 |  |  | 进口 | 6582.5 | 370 | 34.95% |  |  | 进口 | #REF! | #REF! | #REF!
| 5647 | 114918.94 |  |  | 国产 | 12250.86 | 5475 | 65.05% |  |  | 国产 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 合计 | 18833.36 | 5845 | 100% |  |  | 合计 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 产地 | 金额（万元） | 数量 | 比例
[5 empty] | 进口 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 国产 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 合计 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 项目 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备原值 | 备注 |  |  | 设备单价区间 | 设备总价（万元） | 占设备总金额比例
[7 empty] | 单价10万以下 | 总计 |  | 4080 | 5853.12 |  |  |  | 500万以上（含500万元） | 39962.58 | 29.15%
[8 empty] | 1 | 进口 | 1270 | 3189.78 |  |  |  | 100～500万（含100万元） | 46803 | 34.14%
[8 empty] | 2 | 国产 | 2810 | 2663.33 |  |  |  | 50～100万（含50万元） | 13771.53 | 10.04%
[7 empty] | 单价10万至50万之间 | 总计 |  | 371 | 8581.31 |  |  |  | 10～50万元（含10万元） | 23556.21 | 17.18%
[8 empty] | 1 | 进口 | 291 | 6976.93 |  |  |  | 0～10万元（含0万元） | 13008.98 | 9.489%
[8 empty] | 2 | 国产 | 80 | 1604.37 |  |  |  | 合计 | 137102.3 | 100%
[7 empty] | 单价50万至100万之间 | 总计 |  | 83 | 5816.73
[8 empty] | 1 | 进口 | 74 | 5152.77
[8 empty] | 2 | 国产 | 9 | 663.95
[7 empty] | 单价100万以上 | 总计 |  | 70 | 17443.58
[8 empty] | 1 | 进口 | 64 | 16283.05
[8 empty] | 2 | 国产 | 6 | 1160.53
[7 empty] | 总计 |  |  | 4604 | 37694.74
37694.74
[6 empty] | 现有设备 | 设备单价区间 | 设备总价（万元） | 占设备总金额比例 |  | 临时院区 | 设备单价区间 | 设备总价 | 占设备总金额比例 |  | 设备单价区间 | 设备总价 | 占设备总金额比例
[7 empty] | 500万以上（含500万元） | 14832.58 | 18.63% |  |  | 500万以上（含500万元） | 1600 | 8.496% |  | 500万以上（含500万元） | 23530 | 60.87%
[7 empty] | 100～500万（含100万元） | 28647 | 35.98% |  |  | 100～500万（含100万元） | 3343 | 17.75% |  | 100～500万（含100万元） | 14813 | 38.32%
[7 empty] | 50～100万（含50万元） | 12242.73 | 15.38% |  |  | 50～100万（含50万元） | 1213.8 | 6.445% |  | 50～100万（含50万元） | 315 | 0.8148%
[7 empty] | 10～50万元（含10万元） | 16557.31 | 20.8% |  |  | 10～50万元（含10万元） | 6998.9 | 37.16% |  | 合计 | 38658 | 100%
[7 empty] | 0～10万元（含0万元） | 7331.32 | 9.209% |  |  | 0～10万元（含0万元） | 5677.66 | 30.15%
[7 empty] | 合计 | 79610.94 | 100% |  |  | 合计 | 18833.36 | 100%

## Sheet4
| 序号 | 内 容 | 2020年 |  |  |  | 2021年
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
前期阶段 | 1 | 市场调研 | bar: 2020年 9
| 2 | 项目建议书、概算书 | bar: 2020年 9 to 2020年 11
建设阶段 | 3 | 设备招标 | bar: 2020年 11 to 2021年 3
| 4 | 设备订购 | bar: 2021年 3 to 2021年 6
| 5 | 设备安装调试 | bar: 2021年 4 to 2021年 6
设备验收 | 6 | 设备验收 | bar: 2021年 5 to 2021年 6
| 7 | 交付使用 | bar: 2021年 7

## Sheet5
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
病理科 | 全自动染色封片一体机 | 国外参考品牌 | 1 | 徕卡 ST5020+CV5030 | 110
|  |  | 2 | 樱花 DRS2000+GLC 550 Glass Coverslipper | 110
|  |  | 3 | 赛利 MAS+MCS | 110
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 激光显微切割仪 | 国外参考品牌 | 1 | 蔡司（PALM) | 350
|  |  | 2 | 徕卡（LMD7) | 350
|  |  | 3 | 罗氏（MilliSect ) | 350
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 荧光自动成像平台 | 国外参考品牌 | 1 | 蔡司（Celldiscoverer 7) | 350
|  |  | 2 | 赛默飞 (Cellinsight CX5) | 350
|  |  | 3 | MD（ImageXpress Nano） | 350
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 组织荧光定量PCR分析系统 | 国外参考品牌 | 1 | 瑞士罗氏 cobas 4800 (x480+z480) | 250
|  |  | 2 | 美国雅培 m2000(m2000sp+m2000rt) | 250
|  |  | 3 | 韩国柏业 ExiStation(ExiPrep 16DX+Exicycler 96) | 250
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | 国外参考品牌 | 1 | 日本宾得VNL8-J10 | 60
|  |  | 2 | 日本OLYMPUS ENF-V3 | 60
|  |  | 3 | 德国Xion EV-N | 60
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 手术显微镜 | 国外参考品牌 | 1 | 德国徕卡 M520/ F40 | 150
|  |  | 2 | 德国蔡司S88/OPMI Vario | 150
|  |  | 3 | 德国目乐HIR1000 | 150
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 鼻内镜摄录像系统 | 国外参考品牌 | 1 | 卡尔史托斯TC200EN | 180
|  |  | 2 | 艾克松Matrix HD | 180
|  |  | 3 | 狼牌5509 | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 鼻内镜导航系统 | 国外参考品牌 | 1 | 艾克松Matrix Polar | 320
|  |  | 2 | 美敦力S8 ENT | 320
|  |  | 3 | 富德Fiagon | 320
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
放射科 | 双板DR | 国外参考品牌 | 1 | GE | 300
|  |  | 2 | 飞利浦 | 300
|  |  | 3 | 西门子 | 300
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| DSA | 国外参考品牌 | 1 | GE | 1100
|  |  | 2 | 飞利浦 | 1100
|  |  | 3 | 西门子 | 1100
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超高端CT | 国外参考品牌 | 1 | GE | 2600
|  |  | 2 | 飞利浦 | 2600
|  |  | 3 | 西门子 | 2600
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
肺三科 | 运动心肺功能测试仪 | 国外参考品牌 | 1 | 德国耶格 | 170
|  |  | 2 | 日本捷斯特 | 170
3
|  | 国内参考品牌 | 1 | 浙江优呼吸
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
妇产科 | 早产儿转运系统 | 国外参考品牌 | 1 | 瑞士兵Bellavista1000 | 120
|  |  | 2 | 美国凯迪泰 F60 | 120
|  |  | 3 | 美国纽邦HT70 | 120
|  | 国内参考品牌 | 1 | 宁波戴维TI2000+
2
3
| 高清宫腔镜 | 国外参考品牌 | 1 | 史赛克1488 | 180
|  |  | 2 | 史托斯-s | 180
|  |  | 3 | 奥林巴斯CV190 | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 一体化手术室 | 国外参考品牌 | 1 | 史赛克 | 250
|  |  | 2 | STORZ | 250
|  |  | 3 | 奥林巴斯 | 250
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超高清3D腹腔镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 贝朗蛇牌 爱因斯坦 | 300
|  |  | 2 | 奥林巴斯：3DV-190 | 300
|  |  | 3 | Viking：8170-6 | 300
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
肝四科 | 血液净化装置 | 国外参考品牌 | 1 | 泰尔茂Optia | 100
|  |  | 2 | 日本川澄KM-9000 | 100
|  |  | 3 | 日本旭化成 | 100
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
肝病研究所 | 落地式大容量高速离心机 | 国外参考品牌 | 1 | 日本himac | 110
|  |  | 2 | 美国贝克曼 | 110
3
|  | 国内参考品牌 | 1 | 湖南湘仪
2
3
| 磁珠分选仪 | 国外参考品牌 | 1 | 美天旎 | 150
|  |  | 2 | 贝克曼 | 150
|  |  | 3 | 德斯森 | 150
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 细胞核转染仪 | 国外参考品牌 | 1 | LONZA 4D | 150
|  |  | 2 | BTX | 150
|  |  | 3 | 壹达 | 150
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超高速冷冻离心机 | 国外参考品牌 | 1 | Beckman公司 | 150
|  |  | 2 | Thermo公司 | 150
|  |  | 3 | Sigma公司 | 150
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 全视野细胞扫描分析仪 | 国外参考品牌 | 1 | 品牌：Celigo 型号：200-BFFL-5C | 280
|  |  | 2 | 品牌：MD 型号：ImageXpress Micro XLS | 280
|  |  | 3 | 品牌：PE 型号：Operetta | 280
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 单分子纳米孔测序仪 | 国外参考品牌 | 1 | GridION MK1X5 | 200
|  |  | 2 | Pacbio | 200
|  |  | 3 | ILLUMINA NOVSEQI | 200
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 小动物辐照仪 | 国外参考品牌 | 1 | Rad source(RS2000) | 220
|  |  | 2 | BALTEAU NDT | 220
|  |  | 3 | Kubtec | 220
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 荧光条形码单分子计数分析系统 | 国外参考品牌 | 1 | Nanostring nCounter Sprint | 260
|  |  | 2 | Affymetrix，Clariom D Assay system | 260
|  |  | 3 | Illumina，Miseq | 260
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 激光扫描共聚焦显微镜 | 国外参考品牌 | 1 | 尼康 | 300
|  |  | 2 | 蔡司 | 300
|  |  | 3 | 莱卡 | 300
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 全自动单细胞建库仪 | 国外参考品牌 | 1 | 10xGenomics | 400
2
3
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 全景组织细胞定量分析系统 | 国外参考品牌 | 1 | TG | 450
|  |  | 2 | 美国Thermo Fisher | 450
|  |  | 3 | bekman | 450
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 液相色谱串联质谱仪 | 国外参考品牌 | 1 | AB SCIEX Triple Quad 5500 | 450
|  |  | 2 | 岛津 LCMS-8050 | 450
|  |  | 3 | Waters Xevo TQ-XS | 450
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 小动物活体成像系统 | 国外参考品牌 | 1 | PerkinElmer，IVIS Spectrum； | 480
|  |  | 2 | Bruker,Xtrem II； | 480
|  |  | 3 | SI，Lago | 480
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 智能筛选流式细胞仪 | 国外参考品牌 | 1 | BD | 250
|  |  | 2 | Luminex | 250
|  |  | 3 | BEKMAN | 250
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 蛋白纯化仪 | 国外参考品牌 | 1 | 美国GE AKTA/Avant 25 | 100
|  |  | 2 | 美国Bio-Rad BioLogic/Duc-flow | 100
|  |  | 3 |  | 100
|  | 国内参考品牌 | 1 | 苏州赛谱SCG/SCG100
2
3
| 多维活细胞成像系统 | 国外参考品牌 | 1 | 日本尼康 Eclipse Ti2-E | 180
|  |  | 2 | 美国赛默飞 EVOS M7000 | 180
|  |  | 3 | 美国伯腾 LionHeart FX | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 全自动微滴芯片式数字PCR系统 | 国外参考品牌 | 1 | 法国Stilla | 180
|  |  | 2 | 美国Thermo Fisher | 180
|  |  | 3 | 美国 Bio-Rad | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
呼吸内科（筹） | 硬质支气管镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 史赛克 | 180
|  |  | 2 | STORZ | 180
|  |  | 3 | 奥林巴斯 | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超声及电子支气管镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 史赛克 | 450
|  |  | 2 | STORZ | 450
|  |  | 3 | 奥林巴斯 | 450
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
检验科 | 流式细胞仪 | 国外参考品牌 | 1 | BD FACS Canto II plus | 180
|  |  | 2 | Becman Navios | 180
|  |  | 3 | 艾森Novocyte3010R | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 全自动医用PCR分析系统 | 国外参考品牌 | 1 | 赛沛 Infinity-48s-16 | 380
|  |  | 2 | HAIN GT-BLOT48 | 380
|  |  | 3 | 罗氏 Cobas S201 | 380
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 串联质谱检测系统 | 国外参考品牌 | 1 | SCIEX | 430
|  |  | 2 | Waters | 430
|  |  | 3 | 赛默飞 | 430
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 生化免疫流水线检测系统 | 国外参考品牌 | 1 | 西门子 | 850
|  |  | 2 | 罗氏 | 850
|  |  | 3 | 贝克曼 | 850
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
泌尿外科 | 混合动力碎石清石系统 | 国外参考品牌 | 1 | 1.腔内碎石机 Excelith Alexia 2.气压冲击式碎石机 JML-6 3.超声气压弹道碎石系统 CQS-01 | 200
2
3
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 钬激光 | 国外参考品牌 | 1 | LISA | 200
|  |  | 2 | 科医人 | 200
|  |  | 3 | 悍马 | 200
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
内镜中心 | 电子胆道镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 德国WOLF | 140
|  |  | 2 | 德国STORZ | 140
|  |  | 3 | 日本奥林巴斯 | 140
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 电子小肠镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 奥林巴斯SIF STYPE Q260 | 450
|  |  | 2 | 富士EN-580T | 450
3
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超声内镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 奥林巴斯ME-2// | 530
|  |  | 2 | 富士SU-9000 | 530
|  |  | 3 | 宾得EG-3870 | 530
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
气管镜室 | 超声支气管镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 奥林巴斯 | 450
2
3
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 激光治疗仪 | 国外参考品牌 | 1 | YAG | 200
2
3
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 电子内窥镜系统及支气管镜 | 国外参考品牌 | 1 | 富士 | 200
|  |  | 2 | 奥林巴斯 | 200
|  |  | 3 | 宾得EG-3870 | 200
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
器官移植科 | 荧光定位仪 | 国外参考品牌 | 1 | Hamamatsu滨松 | 150
|  |  | 2 | Pde-neoII novadaq spy | 150
|  |  | 3 | Amos AmosII | 150
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 外科超级工作站 | 国外参考品牌 | 1 | 爱尔博 VIO3； | 200
|  |  | 2 | 蛇牌GN640； | 200
|  |  | 3 | 西塞尔ARCO3000 | 200
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 荧光手术显微镜 | 国外参考品牌 | 1 | 史赛克 | 230
|  |  | 2 | STORZ | 230
|  |  | 3 | 奥林巴斯 | 230
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 血管流量计系统 | 国外参考品牌 | 1 | Medistim | 285
|  |  | 2 | 菲利浦 | 285
|  |  | 3 | Cooper | 285
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
神经外科 | 术中神经监护系统 | 国外参考品牌 | 1 | 品牌;Cadwell 型号：Cascade pro | 140
|  |  | 2 | 品牌：Nicolet 型号：Endeavor CR | 140
|  |  | 3 | 品牌：X-ltek 型号：Protektor | 140
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超声骨刀 | 国外参考品牌 | 1 | Stryker UST-2001 | 180
|  |  | 2 | CUSA EXCEL8 | 180
|  |  | 3 | Misonix Sonostar | 180
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 超高清神经内镜系统 | 国外参考品牌 | 1 | 卡尔史托斯：TC200EN | 200
|  |  | 2 | 艾克松：Matrix HD | 200
|  |  | 3 | 史赛克：1488 | 200
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 脊柱内镜微创手术系统 | 国外参考品牌 | 1 | Spinendos SP081375.030 | 248
|  |  | 2 | 德国费格 ZKJ-1 | 248
|  |  | 3 | STORZ 28017BA | 248
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 高级荧光3D手术显微镜 | 国外参考品牌 | 1 | LEICA OHX | 450
|  |  | 2 | ZESS K900 | 450
|  |  | 3 | 三鹰II | 450
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 神经外科手术导航系统 | 国外参考品牌 | 1 | 美国Medtronic， 型号：StealthStation S8手术导航系统 | 600
|  |  | 2 | 德国博医来型号：VectorVision手术导航系统 | 600
|  |  | 3 | 美国史塞克 | 600
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
手术室 | 超高清宫腹腔镜联合摄像系统 | 国外参考品牌 | 1 | 史托斯TC200 | 250
|  |  | 2 | 奥林巴斯CV190 | 250
|  |  | 3 | 史塞克1488 | 250
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
| 多导生理记录刺激及消融系统 | 国外参考品牌 | 1 | 波科BARD LabSystem PRO 、M4000； | 180
|  |  | 2 | 雅培H700123、H700489 | 180
3
|  | 国内参考品牌 | 1 | 四川锦江LEAD-9000A、HL-100F
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
胸外科 | 心肺辅助系统（ECMO） | 国外参考品牌 | 1 | 迈柯唯 Cardiohelp-i | 360
|  |  | 2 | 美敦力 | 360
|  |  | 3 | 索林 | 360
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3
科室 | 进口设备名称 | 分类 | 序号 | 参考品牌 | 单价（万元） | 参数 | 性能优势 | 性能劣势 | 售后服务水平 | 备注
眼科 | 超广角激光扫描检眼镜 | 国外参考品牌 | 1 | OPTOS（欧堡）型号：P200DTX | 300
|  |  | 2 | i-optics型号：EasyScan V1.2 | 300
|  |  | 3 | Heidelberg（海德堡）型号Spectralis HRA +Multicolor | 300
|  | 国内参考品牌 | 1
2
3