项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测试系统 | 套 | 1 | 1,700,000.00 | 1,300,000.00 |

二、技术要求

| 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 肺功能测试系统 | 1、慢通气功能：最大肺活量VC MAX、潮气量VT、呼吸频率BF、每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC。 |
|  | 2、流量容积环和用力时间肺活量：用力肺活量FVC、0.75秒量FEV0.75、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、50%呼气流量MEF50、75%呼气流量MEF75、中段呼气流量MMEF、一秒率FEV1/FVC、外切容积EV、外切容积比EV/FVC，呼气时间FET、吸气峰流量PIF等。 |
|  | 3、每分最大通气量：最大通气量MVV、通过流量容积环推算的每分钟最大通气量FEV1*30、通气储备VR%等。 |
|  | ▲4、婴幼儿潮气呼吸环：主要用于婴幼儿的肺功能测试，达峰时间比TPTEF/TE、达峰容积比VPEF/VE、公斤潮气量VT/Kg中期流量比TIF50/TEF50、呼吸频率RR等。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | 5、一口气法弥散残气：肺总量TLC、残气量RV、功能残气FRC、残总比RV/TLC、弥散量DLCO、比弥散KCO等。 |
|  | 6、内呼吸法弥散残气：内呼吸法弥散量DLCO-ib、比弥散KCO-ib、肺总量TLC-ib、残气量RV-ib等 |
|  | 7、体描法肺功能：特定气道阻力SRaw，气道阻力Raw、体描法胸腔气量TGV、体描法肺总量TLC、体描法残气量RV等。 |
|  | 8、连续脉冲振荡法呼吸阻抗肺功能测试：呼吸总阻抗Z5、总气道阻力R5、中心气道阻力R20、周边弹性阻力X5、共振频率Fres、电抗面积AX等 |
|  | 9、舒张试验：用药前后比较，一秒量FEV1的改善情况。 |
|  | 10、激发试验：具有自动给药装置，内置多种激发给药规程，能从一种或2种药物浓度产生不同的给药剂量，可精确完成各种支气管反应性检查。 |
|  | ▲11、运动激发试验功能：具备按病人实际肺功能一秒量FEV1、用力肺活量FVC情况给出运动激发剂量，能自动控制配套功率车运动激发的功率递增，记录运动过程中的心率、血压、血氧、功率变化并将记录数据上传到测试系统，根据运动后的肺功能数据变化，一秒量FEV1下降程度判断是否阳性。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | 气体代谢测试功能： ▲12、能量代谢：能量消耗EE、静息能量消耗REE、静息代谢率REE%等。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | 13、营养代谢：碳水化合物消耗量CHO、蛋白质消耗量PROT、脂类消耗量FAT、碳水化合物氧化率CHO%、蛋白质氧化率PROT%、脂类氧化率FAT%等。 |
|  | 14、无氧阈：无氧阈摄氧量VO2@AT、无氧阈公斤摄氧量VO2max/kg@AT、无氧阈摄氧占预计比VO2@AT%Pred等。 |
|  | - 15、氧代谢：摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、通气量VE、氧脉搏O2Plus等。 |
|  | - 16、摄氧量和功率变化：每瓦摄氧量dVO2/dWR、氧当量EQO2、二氧化当量EQCO2、呼末二氧化碳分压PETCO2、呼末氧分压PETO2等。 |
|  | 17、摄氧量的动态正常值范围带：提供摄氧量的动态正常值范围带，以便临床上大量不能运动到力竭的病人的运动评估 |
|  | ▲18、肺内气体分布：解剖死腔VD-T、生理死腔VD-T、肺泡死腔VM2550、死腔潮气比VD/VT、呼末二氧化碳分压PETCO2等。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | 19、传感器：数字超声流量传感器，可不借助任何工具直接拆卸清洗，清洗后能立即投入使用。 |
|  | 20、流量测量范围：0-±20升/秒；误差：±1.5%；容积测量范围：0-±21升；测量精度：±1.5%。 |
|  | 21、传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为0。 |
|  | 22、只使用一个流量传感器即可全部覆盖从婴幼儿至成人的呼吸功能检测，不需要更换，避免重复定标的问题。 |
|  | 23、CO气体分析器：浓度测量范围：0 - 0.33%，浓度偏差：±0.01%。 |
|  | 24、CH4气体分析器：浓度测量范围：0 - 0.33%，浓度偏差：±0.01%。 |
|  | 25、CO2气体分析器：浓度测量范围：0 –10%，浓度偏差：±0.1%。 |
|  | 26、O2气体分析器：浓度测量范围：10-45%，浓度偏差：±0.1% 。 |
|  | 27、弥散测试方法：应符合ATS/ERS国际规范的快速一口气法弥散残气测定，具有小肺活量弥散残气测试的功能。 |
|  | 28、内置温度、湿度及大气压传感器，实时测量口腔处的环境参数，自动环境校正，具有三流量验证。 |
|  | 振荡测试头 29、内部没有障碍物，所有共同呼吸回路可更换，避免交叉感染； |
|  | 30、连续频率脉冲振荡，连续频率脉冲振荡，测试数据包含15Hz阻力R15，30Hz阻力R30，35Hz阻力R35； |
|  | 31、具备电抗面积参数 |
|  | 32、软件采用SQL数据库系统，提供数据查询、分析功能。 |
|  | 33、报告单中参数术语能够中文、英文同时显示，报告单可以word、excel、PDF等多种格式任意输出。 |
|  | 34、数据组合：在测试界面，能从不同的用力流量容积环测试曲线上分别选取最佳的吸气环和呼气环，重新组成一个新的最好用力流量容积环和测试数据。 |
|  | 35、自动智能质量控制功能：在测试界面，每次流量容积环测试结束后，测试软件能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进。 |
|  | 36、动画演示程序：流量容积环的动态图画演示程序，具有吹蜡烛、吹气球、鱼吹泡泡等动画，用以帮助小孩特别是学龄前儿童配合做好流量容积环检查。 |
|  | 37、自动智能评估功能：可根据流量容积环的测试结果自动给出中文的诊断文字意见，内容必须包括测试质控等级、是否正常、属于哪类型的通气功能障碍已经严重程度。 |
|  | ▲38、通气和激发测试界面上显示心率血氧数据，并与通气数据同步记录到数据库中，最终能打印到通气测试报告单上。（提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | 39、体描箱材质：钢化玻璃，清洗消毒方便，可直接紫外线照射消毒。 |
|  | 40、口压测量：测量范围：0～±15.00 kPa，压力误差：±2%或 0.20kpa |
|  | 41、体描箱压：箱压范围：0～±500 Pa，压力误差：±2%或者 2Pa |
|  | 心电图技术要求： 42、双屏独立显示12导运动心电图和气体代谢数据； |
|  | 43、心电图和气体代谢要内置无缝连接，测试数据在计算机内部自动交换； |
|  | 44、心电的病人资料自动由心肺功能主机控制并自动填写； |
|  | 45、心电放大器于主机之间为无线连接（蓝牙或WIFI），有利于受试者自有运动； |
|  | 46、能够进行线性功率规程控制； |
|  | 47、直立位恒功率负载型踏车：USB接口，功率调节范围：包含10-500W范围； |
|  | 48、血压计：由心肺功能主机自动控制测试运动中的血压数据，测试结果自动进入心肺功能主机； |
|  | 49、血氧饱和度监测：配备指脉探头，测试数据能自动上传心肺功能主机 |
|  | ★50、配置清单： 序号; 配置名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 个. 2; 超声流量传感器; 3; 个. 3; 体描箱; 1; 个. 4; 振荡模块; 1; 个. 5; 弥散残气模块; 1; 个. 6; 药物雾化模块; 1; 个. 7; 婴幼儿潮气呼吸环分析模块; 1; 个. 8; 定标筒; 1; 个. 9; 移动台车; 1; 个. 10; 液压支撑臂; 3; 个. 11; 图文输出设备; 1; 台. 12; 图文工作站; 1; 台. 13; 肺内气体分布模块; 1; 个. 14; 运动气体代谢模块; 1; 个. 15; 营养代谢测试模块; 1; 个. 16; 运动激发测试模块; 1; 个. 17; 12导心电图机; 1; 个. 18; 血压计; 1; 个. 19; 血氧仪; 1; 个. 20; 弥散测试气体; 1; 瓶. |

三、商务需求

# （一）报价要求：

# 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

# 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

# 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

# 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

# （二）招标商务需求：

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
| 2 | 关于保修期 | ★货物免费保修期 5 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 3 | 关于保修期内服务 | 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
| 4 | 关于维修配件及软件升级 | 投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。系统应负责调试接入医院His系统。 |
| 5 | 关于设备设计使用年限 | ★投标人提供的医疗器械（肺功能测试仪），其设计使用年限≥6年。【设计年限需提供设备说明书或设备铭牌照片】 |
| 6 | 关于设备生产日期 | ★投标人提供的仪器设备的生产日期必须在1年内生产，时间自设备到货日期起算【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】 |
| 7 | 关于配套试剂及耗材 | ★承诺可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上采购仪器配套封闭试剂及耗材，阳光采购平台上注册为限价目录产品，并承诺提供深圳市内最低供货价。初始配套耗材试剂（一次性呼吸过滤器）应免费与系统同步到位。【提供承诺函，（格式自拟）】。 |
| 8 | 关于零配件、消耗品和延续保修 | 投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中（清单格式自拟）。 |
| 9 | 关于设备开机率 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%） |
| 10 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期外售后服务要求 | 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | ★1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货。 |
|  |  | 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训及计量检测、增值税等费用。 |
|  |  | 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的中标后应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 |
|  |  | 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。 |
|  |  | 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
| 2 | ★关于验收 | 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
|  |  | 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及本单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | ★关于违约 | 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |
|  |  | 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同 |
|  |  | 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
|  |  | 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| ★4 | 关于付款 | 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的 100 %。 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。 |
| ★5 | 知识产权合规承诺 | 5.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 5.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 5.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。 |
| ★6 | 履约保证金 | 1.提交说明 - 时间：收到中标通知书后五个工作日内提交； - 金额：合同（成交）金额的 5 %； - 方式：中标人自主选择； 2.退还说明： 1)时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 2)违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 3)中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。 |
| ★8 | 医疗器械注册证 | 8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件。 |